Digital U

메탈넷코리아(Metal Network Korea)

서울특별시 구로구 구로3동 212-26 E-Space 310호

☞TEL:(02)3281-5037(代表)     FAX:(02)3281-0280

Web-site: http://www.metalkorea.biz

E-mail: ijn1992@yahoo.co.kr

□China Sanghai Office

☞TEL:+86-21-6402-6190   FAX:+86-21-6402-8912

ltrasonic Thickness Gage

휴대용 디지털 초음파두께측정기

USTM600 사용설명서

USTM-600 휴대용 디지털 초음파 두께 측정기

USTM-600 휴대용 디지털 초음파 두께측정기(Ultrasonic Digital Thickness Gage)는 디지털 휴대용 측정기로서 성능이 우수하며 정확한 측정기이다.

디지털 휴대용 초음파 두께 측정기는 RS-232C 통신포트를 장착하고 있어 측정한 데이타 값을 컴퓨터와 연결하여 확인할 수가 있으며 데이타를 저장 보관 할 수가 있으며 컴퓨터를 통하여 데이타를 프린터 할 수가 있다.

USTM-600 지능형 초음파 두께 측정기는 측정이 정밀하여 강관, 파이프(PIPE), 탱크, 압력용기, 스팀터빈, 금속관, H빔, 등의 현장 작업에 이상적인 측정기로 사용되고 있다.

1. USTM-600 디지털 두께측정기 개요

USTM-600 디지탈 초음파 두께 측정기(Ultrasonic Thickness Gage)는  제품에서 나오는 음파속도를 이용하여 정확한 두께를 측정한다.  USTM-600은 두께를 측정하는데, 가장 발달된 마이크로프로세스 기억장치와 전자파(초음파)를 이용한다.

초음파를 이용하면 데이터를 빠르게 분석할 수 있다.

①컴퓨터식 기기로 되어있어 조절하기가 편리하고 매개 변수를 시험

할 수 있다.

②RS-232C 통신포트를  PC와 연결하여 측정한 데이타 값을 보다 더

잘 분석하고, 기기를 조작하기가 간편하다.

③이 기기는 측정범위가 넓으며 정밀도가 높고 안정성이 좋고 조작이    간편하며 전력 소비가적으며, 데이터를 보는 방식이 편리하다.

이러한 특징들 때문에 USTM-600은 가장 우수한 기능과 가치를 자랑하는 기기이다.

Specifications	USTM-600 내 용
정도(Accuracy)	±(0.5H+0.1)mm (강철 기준/Based on steel) (단, 측정물체의 형태에 따라 달라질 수 도 있다. )
측 정 방 식(원리)	초음파 파동 반사.
측정범위(Measuring Range)	1.2~300.0mm
Sound Speed Setting Range	< 9999m/s
Measuring Frequency	5MHz
표시방식(Display Mode)	4-Digital Liquid Crystal Display ①4자리숫자 판독 ②자동전원장치 : 3분간 사용치 않을 경우, 자동OFF ③지시 화살표 표시 : □↓□ ④배터리교환알림: 교환시 까지 "LOBAT" 점멸 표시.
배경조명(EL Backlight)	EL 배경조명
저장장치(Save Data)	120개 데이터 저장
RS-232C 통신포트	통신포트장착(컴퓨터접속)
전원공급(Battry)	Alkaline Battry 2×1.5V AA
Low Voltage Display	Voltage Display
사용온도(Temperature)℃	-10℃ ~ 45℃
외형(DIMENSIONS)	135mm × 70mm × 30mm (5.3 × 2.7 × 1.2 in.)
무 게(Weight)	188g(본체), 50g(Probe)

2

USTM-600 디지털 두께측정기 포함내역
NO	품 명	수 량	비 고
01	USTM-600 본체	1대	고급 AL 케이스(잠금장치) 포함
02	Probe	1EA	표준 PT-5 Probe
03	윤활유	1EA	측정 시 도포용 윤활유
04	RS-232C 통신포트제공	1EA	플로피 디스켓, 통신 소프트웨어, 연결 선
05	사용설명서	각 1매	영문판, 한글판 각 1매
06	Option		Probe: 1)XT-5, 2)GT-5, 3)CT-3 Type은 Option

. USTM-600 디지털 두께측정기 사양

USTM-600 PROBE 종류( Based on steel)
NO	Probe 종류	온도 범위(℃)	측정 범위 (mm)	비 고(REMARK)
01	PT-5 Type	-10∼ 60℃	1.0 ∼300mm	기본사양 제공
02	XT-5 Type	-10∼ 60℃	0.8∼ 50mm	Option
03	GT-5 Type	-10∼ 300℃	4.0 ∼60mm	Option
04	CT-3 Type	-10∼ 60℃	5.0∼ 300 mm	Option

3. USTM-600 디지털 두께측정기 외형과 기능

① 측정: 본 기계는 ON 상태에서 자동적으로 측정상태로 들어가며 측정이 끝나면 자동적

으로 측정상태에서  빠져나간다.

② 0점 조절: 전지 혹은  Probe를 교환할 때 반드시 0점을 조절해야 한다. 일반적으로

ON이후 반드시 0점을 다시 조절한다.

③ 음파속도설치: 서로 다른 물질의 두께를 측정할 때는 음파속도를 각각 다르게 입력해

야 한다.

④ 음파속도측정: 측정 물질의 음파속도를 알 수 없는 경우, 본 기기의 기능으로 측정할

수 있다.

⑤ 데이터 저장: 본 기기는 120개의  데이터를 저장할 수 있다.

⑥ 데이터 확인: 이미 저장했던 데이터를 다시 볼 수 있다.

⑦ 데이터 삭제: 저장된 데이터를 삭제할 수 있다.

⑧ 컴퓨터와의 통신 : RS-232C통신 단자는 컴퓨터에 데이터정보를 전달할 수 있다.

4. USTM-600 디지털 두께측정기 측정원리

Probe에서 발사된 펄스T는 윤활제를 통과하여 측정할 재료에 도달한다. 그 중 일부분파는 물체 앞 표면에 반사되어 앞 표면 초음파 S로 되고 나머지 파는 물체 밑면에 반사되어 초음파 B로 된다. 초음파 B와의 시간적인 간격을 계산하는데 편리하기 위하여 영점 펄스로 물체 앞 표면 펄스를 대체하고 교정기를 이용하여 다시 수정하여 얻은 수치가 바로 두께 수치이다.(그림 4.1참조)

5. USTM-600 디지털 두께측정기 명치 및 기능

① ON  power-on

② OFF power-off

③ VEL  기능키

④ ZERO/□  영점조절이나  음파속도의 수치를 올리는데 사용

⑤ RD/♤저장된 데이터를 복구하고 보여준다. 또는 음파 속도를 측정할 때 깜빡이는 숫         자를 오른쪽으로 옮긴다.

⑥ WR/OK 저장, 확인기능: 측정한 결과를 저장하며,

음파속도를 측정한 후 □확인□기능으로 사용된다.

⑦ 영점 조절

⑧ RS-232C Communication port: pc에 데이터를

전송하기 위해서는 한쪽 통신 케이블을 연결해야

한다.

⑨ 송신 소켓 : probe의 파동을 전송하는 끝 부분과

연결한다.

⑩ 수신 소켓:  probe의 파동을 수신하는 끝 부분과

연결한다.

⑪ LCD 화면

⑫ 지시 화살표 : 이 표시는 Probe과 표면의 접촉이 바르게 되었을 때 나타난다.

잘못되었을 때는 이 표시가 나타나지 않는다.

⑬ "LOBAT": 건전지 교체 경고

⑭ □VEL" : 음파 속도 표시 : 음파속도를 조절하거나 측정할 때 나타난다.

⑮ 배터리 커버

6. USTM-600 디지털 두께측정기 측정 준비사항

6.1 건전기 확인: 먼저 건전지가 잘 끼워져 있는지를 확인한다.

6.2 PROBE 연결:

측정할 재료의 형태, 온도, 주변환경에 맞게 적당한 탐침을 선택한다. 발사단과 접수단 플러그를 서로 바꾸어서 연결하면 안된다. 탐침의 발사단,접수단과 측정기의 발사단, 접수단을 연결한다.

6.3 측정할 재료에 대한 표면처리:

① 본 기기의 probe는 두께를 측정할 표면이 매끄러워야 정확한 데이터를 얻을수 있으므로

표면처리는 매우 중요하다.  만약 측정할 재료표면이 녹이 쓸었을 경우 반드시 브러쉬나    강사솔로 표면을 깨끗이 닦아야 한다. 철녹 두께는 반드시 100□이하여야 한다.

②윤활제를 바르고 두께를 측정한다.

표면이 부드러운 재료는 oil을 바르면 되지만 표면이 거칠거나 구부러진 표면은 글리세린이나 윤활유 등을 바르면 측정 정확도를 높일 수 있다.

7. USTM-600 디지털 두께측정기 기능

7.1 측정

ON 버튼을 누르면 액정표면에 □0.0□이라는 수치가 나타난다. 이때가 바로 두께를 측정할수 있는 상태이다. 정확한 측정수치를 얻기 위하여 아래의 순서대로 한다.

①검사와 영점 맞추기: 측정 하기 전 먼저 영점이 정확한가를 검사한다.

음파속도가 5900 m/s일경우 영점모델을 먼저 측정한다.

얻은 수치가 3.0mm일 경우 정확하다는 표시이다.

만일 얻은 수치가 3.0mm가 아닐 경우 다시 영점을 맞추어야한다.

(방법은 7.2를 참고하기바람)

② 먼저 음파속도를 측정한다.: 측정상태에서 VEL버튼을 누르면 초음파 속도가 표시된다.

초음파 속도가 정확하다면 WR/OK버튼을 눌러서 종료한다. 만일  정확하지 않을 경우

다시 조절한다.(방법은 7.3을 참조하기 바람)

③ (1)과 (2)의 순서가 끝나면 두께를 측정한다.

7.2 영점을 맞춘다.

측정상태에서 ZERO/△버튼을 누르면 액정판에 □3.0□이 나타나며 반짝인다. 이때 probe를 영점시험모델에 접착시키며 수치가 □3.0□이 나타날때까지 계속 누른다. 긴소리가 나는데 영점조절이 완성 되었다는 신호이다. 약 3초 후에 액정판에 □0.0□이 나타나면 측정상태에 들어간 표징이다.

7.3 음파속도 설치

측정상태에서 경보 소리가 날 때까지 VEL버튼을 누른다. 액정판 음파속도(예:5900)가 나타나며 반짝일 경우 ZERO/△버튼을 눌러서 음파속도가 일치할때까지 수치를 증가시킨다. RD/♤버튼을 눌러서 반짝이는 위치를 오른쪽으로 이동시킨다. 이상의 조작을 만족 될 때가지 거듭한다. WR/OK버튼을 눌러서 조절한 수치를 저장하면  액정판의 수치 □0.0□이 측정상태로 되돌아간다. 조절한 수치를 다시 설치하거나 조작하지 않으면 이수치는 변하지 않으므로, 매번 전원을 켤 때마다 다시 조작할 필요는 없다.

7.4 음파속도 측정

만일 측정할 재료의 음파속도를 모르면, 같은 재료로 만들어진 시험용 모델의 두께를 알고 있을 경우 다음 기능으로 음파속도를 측정할 수 있다.

조작순서:

측정상태에서 경보가 두 번 울릴때까지 VEL 버튼을 계속 누른다. 액정판에 □000.0□이란 수치가 나타나고 측정한 두께 수치를 입력할때까지 반짝이다. ZERO/ □버튼을 눌러서 수치값을 증가시킨다. RD/♤버튼을 클릭하여 반짝이는 위치를 오른쪽으로 이동시킨다. 시험용 모델의 두께수치와 같을때까지 이상의 조작을 반복한다. WK/OK버튼을 눌러서 저장한다. 탐침을 경보소리가 날때가지 시험용모델에 접착한다.  3초후 액정판수지 □0.0□은 자동적으로 측정상태에 들어간다.

설명: 더욱 정확한 음파속도 수치를 얻기 위하여 H.4음파속도측정방법을 참고하기 바람.

7.5 측정수치의 저장

측정치를 저장할 경우 WR/OK버튼을 클릭하면 먼저 저장할 수치의 번호가 나타나고 다음에 저장된 수치가 나타난다 이것으로 수치의 저장은 끝난다.

120개 데이터가 저장되었을 경우 저정버튼을 누르면 측정기에서 소리가 나면서 화면에 □OE□라는 표시가 나타나며 이때에는 더 이상 저장할 수 없다. 반드시 이미 저장된 수치를 삭제해야 다시 저장할수 있다. 저장되었던 데이터가 삭제된후, 다시 처음부터 저장된다.(삭제 조작은 G.7을 참고하기 바람)

7.6 저장된 수치 표시

먼저 표시할 처음 순서를 선택한다. (1-120), RD/♤버튼을 누르면 액정판에 □000□수치가 나타나면서 반짝인다. ZERO/△버튼을 눌러서 음파속도가 일치할때까지 수치를 증가시킨다. RD/♤버튼을 클릭하여 반짝이는 위치를 오른쪽으로 이동한다. 만족되는 결과를 얻을 때까지 위의 조작을 반복한다.

WR/OK버튼을 누르면 저장된 데이터를 확인할 수 있다.  이하 단원에 들어갈려면  ZERO/△을 누르면 그 다음 데이터를 보여주고,  WR/OK버튼을 누르면 이상의 기능을 종료하며 측정 상태로 돌아가며 액정판에는 □0.0□수치가 표시된다.

만일 범위에서 벗어나는 숫자를 입력하면 경고음이 나오고 화면에는 □OE"라고 표시되며, 다시 입력해야 한다.

7.7 데이터 삭제

저장된 데이터를 삭제하고자 할 경우에는, 경고음이 4번 울릴때까지 "VEL"버튼을 누르면, 화면에 □E-0.0"라는 표시가 나온다. 이것은 데이터를 완전히 삭제한다는 표시이다.

① 만일 이 과정에서 삭제를 원하지 않을 경우에는 "VEL"버튼을 누르면 취소가 된다. 그리     측정상태로 돌아간다.

② 만일 정말로 데이터를 삭제하고자 할 경우에는 □E-0.0"상태에서 WR/OK버튼을 누르면

화면에 □0□표시가 나타난다. 이것은 데이터를 삭제하고 있는 중 이라는 표시이며 경고

음이 한번 울리면 데이터는 완전 삭제되었다는 것이다. 그리고 화면에 □0.0□이라고 표시

되고 다시 측정 상태로 돌아간다.

※주의

ⓐ 매번 측정을 할 때마다 화면은 약 10초간 데이터를 저장한다.

ⓑ 본 기기는 10초 동안 다음 버튼을 누르지 않으면 자동적으로 측정상태로 돌아간다.

ⓒ 영점을 조절하는 동안, ZERO/△버튼을 누른후 20초 이상 지연되면 □3.0□이라는 숫자가

깜빡이고 자동적으로 측정 상태로 돌아간다. 그리고 본 기기는 □3.0□이라는 숫자가

깜빡이는 동안에는 □OFF"키를 제외하고 어떤 키도 반응을 하지 않는다.

ⓓ 음파속도를 조절하는 동안 20초 이상 두께 치수가 깜빡거리면 자동적으로 측정상태로

돌아간다. 두께 치수가 깜빡거리는 동안에는 "OFF"키를 제외하면 어떤 키도 반응을

하지 않는다.

Probe 종류	파이프 직경	두께(mm)
PT-5	≥□20	≥2.0
XT-5	≥□15	≥2.0
GT-5	≥□30	≥3.0
CT-3	≥□30	≥3.0

8. USTM-600 디지털 두께측정기 측정방법

8.1 평면 측정법

8.1.1 일반적인 측정법:

ⓐ 1차 측정법: 재료의 기준점에서 일차적으로 측정하는 측정방법

ⓑ 2차 측정법: 한 개 점에서 2번 측정하되 probe는 90도 각으로 하여 적은 수치를 두께

치수로 한다.(그림 8.1참조)

ⓒ직경이 30mm 원내 다 점 측정방법: 직경이 30mm 내 다 점 측정을 진행하며 제일 작은

수치를 재료의 측정치로 한다. (그림 8.2참조)

이 방법은 30mm의 최대 직경을 가진 원 이내에서 측정해야 한다. 이것은 재료의 최소

두께치수를 가리킨다.

8.1.2 정확하게 측정하는 방법(그림 8.3참조): 이것은 규정된 측정점을 기준으로 측정범위를 늘려가는 방법이며 두께 변화를 굵은 선으로 표시해가며 측정한다.

8.1.3 연속 측정방법(그림 8.4참조)

이것은 하나의 측정점을 기준으로 삼고 선을 그려서 연속적으로 측정하는 방법이다. 이때 간격은 5mm를 넘으면 안된다. 이 방법은 측정하고자 하는 재료가 부식되었을 경우를 감안해서 다른 방법과 병행하는 것이 더욱 더 정확하다.

8.2 관 벽 측정방법

본 기기는 재료의 관벽 두께를 정확하게 측정할 수 있으며 측정 범위는 다음과 같다.

■측정방법: probe 관재료의 축선이나 수직선으로 측정을 하는데, 관재료가 큰 경우에는  반드시 수직방향에서 측정을 하고, 작은 경우에는 양면에서 측정하여 비교적 작은 수치로 선택한다. (19page 그림 8.5참조)

8.3 열표면 측정방법

온 Probe GT-5는 표면온도가 300℃이하의 온도를 가진 재료의 두께를 측정할 때 사용.

※주의하여야 할 점:

ⓐ 내열유체를 이용하여 윤활제를 제조하며 그 윤활제를 바른후 바로 측정해야 한다. probe와 재료와의 접착시간은 2초를 초과하지 말아야 한다. 또한 다른 재료를 측정하고자 할 때는 2분이 지나서 해야 한다.

ⓑ probe는 충격에 약하므로 조심스럽게 사용하도록 한다.

ⓒ 측정을 하는 동안 수시로 영점을 맞춘다.

ⓓ 열재료 온도가 100℃씩 증가될 때마다 재료의 음파속도는 1%씩 저하되므로 측정치를 수시로 수정하여야 한다.

예: 만일 H가 실제 두께치이고 D가 측정기로 측정한 수치라고 가정할 때:

①125℃일 경우,H : 99%

②225℃일 경우,H : 98%

③325℃일 경우,H : 97%

같은 방법으로 정확하게 측정재료의 온도를 측정하면 측정기의 음파속도를 수정할수 있다.

측정방법(예; 강철)

①125℃일 경우, 음파속도:5840m/s

②225℃일 경우, 음파속도:5780m/s

③325℃일 경우, 음파속도:5720m/s

그러므로 측정기에 나타나는 수치는 재료의 실제 수치이다.

8.4 음파 속도 측정방법

보다 정확한 데이터를  얻기 위해 다음 절차로 진행한다.

ⓐ 측정재료는 15mm 이상, 표면이 평평한 것을 시험용으로 선택한다.

ⓑ 모델의 두께를 정확하게 측정한다.

ⓒ 측정기의 영점을 맞춘다.

ⓓ 음파속도를 측정한다.(상세한 방법은 G.4를 참고하기 바람)

같은 모델로 5~7차례 측정하여  수치를 기록해둔다.

ⓔ 그 수치 중 평균을 측정치로 선택한다.

9. USTM-600 디지털 두께측정기 주의사항

9.1 일반적인 주의사항

ⓐ 측정기기와 probe에 강한 충격을 주지 않도록 주의한다.

ⓑ 측정기를 습한 곳에 두거나 물이 들어가지 않도록 한다.

ⓒ probe를 꽂을 때 금속 차두를 축 방향으로 밀어 넣는다. 반드시 금속차두를 비틀면서

넣으면 안되며 비틀면서 넣을 경우 탐침의 전선이 파괴될 수 있다.

ⓓ 장시간 동안 사용하지 않을 경우 전지를 측정기와 분리시켜서 보관한다.

9.2 측정과정에 주의하여야 할 사항

ⓐ □↓□라는 표시가 나오면 화면에 나타난 수치는 정확한 수치이다.

ⓑ 나타난 수치의 편차 :

① 만일 측정할 재료 표면에 녹이 쓸었거나 재료표면에 다른 금속미립이 섞였거나 작은        틈이 있을 경우에는 정확하지 않은 측정치가 나타나거나 전혀 아무런 수치도 나타나지       않을 수도 있다.

이럴 경우에는 □30mm원내에서 다 점 측정방법을 사용해보거나 초음파  Probe로

자세히 검사해 보면 된다.

② 측정 할 재료가 잘못된 것이 없는데도 불구하고 측정치가 나타나지 않거나 많은 차이       가 있을 경우에는 먼저 영점과 음파속도를 다시 확인해보아야 한다.

ⓒ 윤활제로 인해 측정결과에 영향을 주는 것을 방지하기 위하여 측정이 끝난 즉시 probe      를 측정재료 표면과 분리한다.

ⓓ 측정기를 장시간 사용하면 probe의 접촉면이 손상되어 측정치에 영향을 줄 수도 있어      사포 등으로 닦아주는 것이 좋다.

ⓔ Probe침은 쉽게 파손되는 기기이므로 자주 사용하여 접촉면이 파손되었을 경우에는

새로운  Probe으로 교환해주어야 한다.

10. USTM-600 디지털 두께측정기 RS-232C PC연결

10.1 하드와의 연결: 통신단자 한쪽끝을 측정기의 RS-232C에 연결하고 다른 한 쪽 끝을

컴퓨터와 연결한다.

10.2 통신 소프트 설치: USTM-600통신 소프트디스크를 컴퓨터 드라이브에 넣고 모든 문서

를 컴퓨터에 저장한다.

USTM - 600

ULTRASONIC THICKNESS GAGE

PRESS ANY KEY TO START

10.3 통신소프트 소개: 이 통신 소프트는 DOS 환경에서 작동한다.

(1) RECEIVE THE DATA

(2) DISPLAY THE DATA

(3) PRINT THE DATA

(4) EXIT

(5) README

PLEASE INPUT THE NUMBER:

이 소프트는 표를 나열하고 프린트하는 기능을 갖고 있다.

목록에서 "USTM"을 누르면 컴퓨터화면에 다음과 같이 나타난다.

그런 다음 아무버튼을 누르면 메인 화면으로 들어간다.

그런 다음, 아무버튼을 누르면 다음의 메인 화면으로 들어간다

■데이터 접수

메뉴에서 (1)을 누르면 화면에 □Please input the serial port : (0 or 1)" 이라는 문장이 나오면, 연결된 번호를 누른다. 그럼 화면에 다음과 같이 나온다.

□Please open the device......OK?"

USTM-600의 전원을 켠다. 화면에 □L---"이라고 나타나고 경고음이 들릴때까지 □VEL"버튼을 누른다. 이것은 컴퓨터와의 통신준비가 완료되었다는 표시이다. 다음 <ENTER>를 누르면 다음과 같이 나타난다.

□Please input the filename to create:-"

(파일명을 입력하세요)

8자 이하로 된 파일명을 입력하고 <ENTER>키를 누르면 다음과 같이 나타난다.

□Please wait" (잠시만 기다려 주세요)

이것은 컴퓨터와의 통신이 시작될 때 나타난다.

그리고 통신이 완료되면 다음과 같이 나타난다.

□SUCCESSFUL ! " (성공했습니다.)

□PRESS ANY KEY TO DISPLAY THE DATA "

(아무버튼을 누르면 데이터가 나타납니다.)

아무버튼이나 누르면 화면에는 접수한 데이터가 나타난다.

만일 컴퓨터와의 통신이 안되었다면, 화면에 다음과 같이 나타날 것이다.

1."Be sure the device is ready !" (기기 준비가 제대로 되었는지 확인하십시오)

이 말은 "USTM-600"기기의 준비가 제대로 되지 않았다는 것이다. 기기의 화면에 □L--"이란 표시가 나타나야 통신설비가 완비된 것이다.

2□Send data error□(에러 발생)

□Check your hardware□ (하드를 검사하십시오)

이러한 표현들이 나타나면 설비를 잘못하였거나 선을 잘못 연결한것이니 기기의 전원을 끄고 다시 한번 주의깊게 살펴보아야 한다.

■데이터 표시: 메인 메뉴에서 2번 버튼을 누르면 □Please input the filename"(파일명을 입력하세요.)라고 나타나며 이때 파일명을 입력한후 <Enter>버튼을 누른다. 확장명은 UST이다. 만일 □Can't open th file" 라는 표현이 나타나면 그런 파일명이 존재하지 않는다는 것이다.

■데이터 인쇄: 주 메뉴에서  3버튼을 클릭하면 화면에 아래와 같이 나타난다.

프린트 시작과 끝은 1-120번 중에서 임의로 취할 수 있는데 끝 번호는 반드시 시작번호보다 같거나 커야 한다. 그렇지 않으면 다시 입력해야 한다.  끝 번호를 입력한우<ENTER>버튼을 누르면 인쇄가 시작된다. 인쇄가 끝나면 화면은 다시 주 메뉴로 돌아간다.

Please open print first!

Please input filename:

Please input the start number:

Please input the end number:

Press 'ESC' to main menu

■Readme : 주 메뉴에서 5번 버튼을 누르면 도움말로 들어간다.

■종 료: 주 메뉴에서 4번 버튼을 누르면 통신이 종료되고 DOS로 돌아간다.

■주  의: 컴퓨터와의 통신으로 작업을 하려고 하기 전에는 반드시 USTM-600보다 컴퓨터 전원을 먼저 켜야 하고 사용이 끝난 다음에는 컴퓨터보다 USTM-600의 전원을 먼저 꺼야 한다. 소프트웨어의 업데이트 할 최신정보를 얻으려면 Readme TXT파일에서 찾으면 된다.

11. USTM-600 디지털 두께측정기 간단한 고장수리 처리

①액정 판에 아무것도 나타나지 않으면 전지전압이 낮은 것이므로 전지를 교환해 준다.

②사용 중 기기의 작동이 멈추었을 때는 전원을 껐다가 다시 킨다.

12. USTM-600 디지털 두께측정기 Packing list

본체        : 1 대

PT-5탐침   : 1 개

윤활유      : 1 병

사용설명서  : 1 부

수리보증카드: 1 개

케이스      : 1 개

12. USTM-600 디지털 두께측정기 OPTION

small caliber probe, XT-5

moderate-temperature probe, GT-5

coarse grain probe, CT-3

소프트웨어

13. USTM-600 디지털 두께측정기 부록

재료	음파속도 (m/s)	음파장해 (10kg/m□s)
알루미늄	6260	16.9
철	5900	46.0
강철	5790	45.7
구리	4700	41.8
놋쇠	4640	39.6
아연	4170	29.6
은	3600	38
금	3240	62
sn	3230	24.2
아크릴	2730	3.2
water glass	2350	3.99
글리세린	1920	2.43
물 (20℃)	1480	1.48
오일 (SAE#20)	1390	1.28

주의 : 실제로 측정되는 수치는 측정하는 조건과 재료의 혼합물에 따라서 다르게 나올수 있으므로 위의 표는 참고사항으로만 삼았으면 한다.